Załącznik nr 1b do formularza ofertowego

(załączyć do oferty)

Znak sprawy ZP-2511-01-MD/2020

Specyfikacja techniczna do oferowanego analizatora hematologicznego

DANE URZĄDZENIA:

Nazwa i typ aparatu: ………………………

Producent:	       ……………………….

Rok produkcji         ………………………..

| Lp. | Cechy graniczne | Odpowiedź tak lub nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator hematologiczny, min. 2018 produkcji, minimum 26 parametrowy |  |
| 2 | Wydajność min. 60 badań na godzinę |  |
| 3 | Rozdział leukocytów na minimum 5 populacji |  |
| 4 | Objętość aspirowanej próbki max. 30 µl dla każdego z trybów: CBC i CBC + 5Diff w systemie otwartym , w systemie podajnikowym |  |
| 5 | Dodatkowy tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych (możliwość dodatkowej weryfikacji liczby leukocytów w próbce badanej) |  |
| 6 | Automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC, nie wyliczeniowe w oparciu o fluorescencyjną cystometrię przepływową |  |
| 7 | Automatyczny zintegrowany podajnik z mieszadłem na min 20 probówek |  |
| 8 | Analizator przystosowany do pracy z kodami kreskowymi – zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów kreskowych |  |
| 9 | Graficzna prezentacja wyników pomiarów dostępna na scattergramach oraz histogramach na ekranie LCD |  |
| 10 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii |  |
| 11 | Liniowość (bez rozcieńczania): WBC min. do 400 x 103/µl; PLT min. do 4000 x 103/µ; HBG min. do 24 g/dl |  |
| 12 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów(metamielocyty, mielocyty, promielocyty) |  |
| 13 | Pamięć min. 10 000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną i danymi pacjenta |  |
| 14 | Dowolność redagowania wydruku wyników wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku |  |
| 15 | Zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników |  |
| 16 | Analizator posiadający moduł kontroli jakości zawierający dane liczbowe i graficzne, wykresy Levey-Jenningsa. Parametry krwi kontrolnej na 3 poziomach wczytywane z nośnika. |  |
| 17 | Automatyczne procedury konserwacji – codzienne czyszczenie analizatora musi być procedurą nie wymagającą otwierania analizatora, jedynie podstawienia odczynnika czyszczącego pod sondę aspiracyjną |  |
| 18 | Podłączenie analizatora do pracującego w laboratorium systemu informatycznego firmy Marcel – komunikacja dwukierunkowa. Koszt podłączenia do systemu informatycznego ponosi Wykonawca. |  |
| 19 | Analizator wyposażony w komputer sterujący (zewnętrzny lub wbudowany) analizatorem, z kodowym monitorem |  |
| 20 | Wymagany system podtrzymania napięcia (UPS) gwarantujący bezpieczeństwo aparatu w przypadku nagłej przerwy w zasilaniu |  |
| 21 | Analizator oznakowany symbolem CE oraz spełniający dyrektywę IVD/98/79/EC |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) |  |
| 23 | Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny wydzierżawionego analizatora uwzględniający m.in. koszty napraw, wymiany podzespołów, konserwacji, okresowych przeglądów technicznych |  |
| 24 | Wykonawca zagwarantuje udział w międzynarodowej kontroli jakości producenta (wyniki dostępne on-line) |  |
| 25 | Modem serwisowy z możliwością połączenia online z serwisem technicznym Wykonawcy |  |
| 26 | Termin ważności kontroli jakości ważny z datą ważności na opakowaniu |  |

| Lp. | Cechy oceniane | Odpowiedź tak lub nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wbudowana w analizator instrukcja obsługi |  |
| 2 | Możliwość oznaczeń mikro- i makrocytów jako parametry diagnostyczne |  |
| 3 | Pomiar hemoglobiny w osobnym torze pomiarowym minimalizującym interferencje ze strony krwinek białych. |  |

……………………. dnia …………………			……………………………………….

podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub 									      osoby upoważnionej do jego reprezentowania