Załącznik nr 2 do SIWZ

Znak sprawy ZP-2511-01-MD/2020

Specyfikacja techniczna do oferowanego analizatora hematologicznego

| Lp. | Cechy graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Analizator hematologiczny, min. 2018 produkcji, minimum 26 parametrowy |
| 2 | Wydajność min. 60 badań na godzinę |
| 3 | Rozdział leukocytów na minimum 5 populacji |
| 4 | Objętość aspirowanej próbki max. 30 µl dla każdego z trybów: CBC i CBC + 5Diff w systemie otwartym , w systemie podajnikowym |
| 5 | Dodatkowy tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych (możliwość dodatkowej weryfikacji liczby leukocytów w próbce badanej) |
| 6 | Automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC, nie wyliczeniowe w oparciu o fluorescencyjną cystometrię przepływową |
| 7 | Automatyczny zintegrowany podajnik z mieszadłem na min 20 probówek |
| 8 | Analizator przystosowany do pracy z kodami kreskowymi – zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów kreskowych |
| 9 | Graficzna prezentacja wyników pomiarów dostępna na scattergramach oraz histogramach na ekranie LCD |
| 10 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii |
| 11 | Liniowość (bez rozcieńczania): WBC min. do 400 x 103/µl; PLT min. do 4000 x 103/µ; HBG min. do 24 g/dl |
| 12 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów(metamielocyty, mielocyty, promielocyty) |
| 13 | Pamięć min. 10 000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną i danymi pacjenta |
| 14 | Dowolność redagowania wydruku wyników wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku |
| 15 | Zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników |
| 16 | Analizator posiadający moduł kontroli jakości zawierający dane liczbowe i graficzne, wykresy Levey-Jenningsa. Parametry krwi kontrolnej na 3 poziomach wczytywane z nośnika. |
| 17 | Automatyczne procedury konserwacji – codzienne czyszczenie analizatora musi być procedurą nie wymagającą otwierania analizatora, jedynie podstawienia odczynnika czyszczącego pod sondę aspiracyjną |
| 18 | Podłączenie analizatora do pracującego w laboratorium systemu informatycznego firmy Marcel– komunikacja dwukierunkowa. Koszt podłączenia do systemu informatycznego ponosi Wykonawca. |
| 19 | Analizator wyposażony w komputer sterujący (zewnętrzny lub wbudowany) analizatorem, z kodowym monitorem |
| 20 | Wymagany system podtrzymania napięcia (UPS) gwarantujący bezpieczeństwo aparatu w przypadku nagłej przerwy w zasilaniu |
| 21 | Analizator oznakowany symbolem CE oraz spełniający dyrektywę IVD/98/79/EC |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) |
| 23 | Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny wydzierżawionego analizatora uwzględniający m.in. koszty napraw, wymiany podzespołów, konserwacji, okresowych przeglądów technicznych |
| 24 | Wykonawca zagwarantuje udział w międzynarodowej kontroli jakości producenta (wyniki dostępne on-line) |
| 25 | Modem serwisowy z możliwością połączenia online z serwisem technicznym Wykonawcy |
| 26 | Termin ważności kontroli jakości ważny z datą ważności na opakowaniu |

| Lp. | Cechy oceniane |
| --- | --- |
| 1 | Wbudowana w analizator instrukcja obsługi |
| 2 | Możliwość oznaczeń mikro- i makrocytów jako parametry diagnostyczne |
| 3 | Pomiar hemoglobiny w osobnym torze pomiarowym minimalizującym interferencje ze strony krwinek białych. |

Ocena jakości analizatora

- Cechy graniczne – wszystkie odpowiedzi obowiązkowo twierdzące

- Cechy oceniane :

- odpowiedź twierdząca:

- pkt.1  –Wbudowana w analizator instrukcja obsługi (10 pkt.)

- pkt. 2 -Możliwość oznaczeń mikro- i makrocytów jako parametry diagnostyczne  (15 pkt)

- pkt. 3 - Pomiar hemoglobiny w osobnym torze pomiarowym minimalizującym  interferencje ze strony krwinek białych. (15 pkt)

- odpowiedź negatywna – 0 pkt

Maksymalna ilość punktów za jakość analizatora – 40 pkt.

Łączna ocena jakości zadania

- spełnienie wszystkich cech granicznych

- suma punktów za jakość odczynników i aparatu

Wymagania:

- instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, aktualne karty charakterystyk substancji    niebezpiecznych,

- czas reakcji serwisu – do 24 godz. od zgłoszenia