ZP-2511-09-MDM/2020.

Załącznik  nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

PO MODYFIKACJI

Przedmiot przetargu:   Dostawa, montaż  i uruchomienie nowego cyfrowego aparatu RTG wraz z pracami instalacyjnymi niezbędnymi do podłączenia aparatu

Producent/Firma/Kraj.............................              Typ:......................................

Wersja konstrukcyjna z roku ................              Rok produkcji .....................

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK Spełnienie wymaganego | Spełnienie wymaganego | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, rok produkcji 2020. Poszczególne elementy muszą posiadać trwale naniesione oznaczenia nazwy, modelu, producenta. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych itp.) | TAK podać |  |  |
|  | Istotne elementy oferowanego cyfrowego aparatu rentgenowskiego takie jak stół diagnostyczny, statyw do zdjęć odległościowych generator, kolumna, lampa rtg, winny być wyprodukowane przez tego samego producenta | TAK podać |  |  |
|  | Aktualne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) i świadectwa dopuszczenia do obrotu Jeden certyfikat CE na całe urządzenie. | TAK |  |  |
|  | Dokumentacja techniczna - specyfikacje techniczne udostępnione przez producentów i dystrybutorów na temat oferowanego sprzętu z podaniem producenta, modelu, typu. | TAK |  |  |
|  | Aparat z jedną konsolą operatora do sterowania generatorem oraz 2 cyfrowymi detektorami | TAK |  |  |
|  | Dwa detektory cyfrowe w konfiguracji; dwa bezprzewodowe detektory do pracy w stole i statywie lub 1 detektor wbudowany w statywie i 1 detektor bezprzewodowy do pracy w stole i poza stołem. | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy aparat rentgenowski z lampą rtg na kolumnie podłogowej | TAK |  |  |
|  | Skonfigurowanie urządzenia z systemem RIS, ArPacs, Synektik, Medicus Online Atende Medica). | TAK |  |  |
|  | Autoryzacja producenta do oferowania i serwisu urządzeń będących przedmiotem oferty. | TAK |  |  |
|  | Stół diagnostyczny, statyw do zdjęć odległościowych, generator, kolumna. Lampa rtg, detektory oznaczone znakami jakości i bezpieczeństwa CE i objęte jednym wspólnym certyfikatem CE w klasie IIb | TAK |  |  |
|  | Bezterminowa licencja na dostarczone oprogramowanie | TAK |  |  |
|  | Ciężar aparatu na 1 m2 powierzchni ≤300 kg | TAK podać |  |  |
|  | GENERATOR |  |  |  |
|  | Producent / model | TAK podać |  |  |
| 15. | Moc generatora 50kW | TAK podać |  |  |
| 16. | Częstotliwość pracy generatora ≥200kHz | TAK podać |  |  |
| 17. | Zasilanie trójfazowe 400V/50 Hz | TAK podać |  |  |
| 18. | Dopuszczalne wahania zasilania +/ - 10% | TAK podać |  |  |
| 19. | Integracja z konsolą operatora | TAK |  |  |
| 20. | Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach na konsoli operatora | TAK |  |  |
| 21. | Zakres ustawień napięć ( ze skokiem co 1 kV)minimalna wartość 40 kV, maksymalna wartość ≥ 150 kV | TAK podać |  |  |
| 22. | Zakres ustawień czasu ekspozycji minimalna wartość 0,001 s maksymalna wartość ≥ 4000 s | TAK podać |  |  |
| 23. | Zakres obciążenia prądowo- czasowego minimalna wartość 10 mA maksymalna wartość ≥ 600 mA | TAK podać |  |  |
| 24. | Zakres mAs minimalna wartość 0,1 mAs maksymalna wartość ≥ 600 mAs | TAK podać |  |  |
| 25. | Ilość programów anatomicznych ≥ 500 | TAK podać |  |  |
| 26. | Dźwiękowa i świetlna sygnalizacja ekspozycji | TAK |  |  |
| 27. | System APR ( programy anatomiczne) | TAK |  |  |
| 28. | Automatyka kontroli ekspozycji | TAK |  |  |
| 29. | Ręczny dobór parametrów ekspozycji | TAK |  |  |
| 30. | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem | TAK |  |  |
| 31. | LAMPA RENTGENOWSKA |  |  |  |
| 32. | Producent / model | TAK podać |  |  |
| 33. | Wielkość ogniska małego 0,6 mm | TAK |  |  |
| 34. | Wielkość ogniska dużego 1,2 mm | TAK |  |  |
| 35. | Pojemność cieplna anody ≥ 300 KHU | TAK podać |  |  |
| 36. | Anoda szybkoobrotowa | TAK podać |  |  |
| 37. | Szybkość chłodzenia anody ≥ 100 kHU/min | TAK podać |  |  |
| 38. | Automatyka zabezpieczenia lampy RTG przed przegrzaniem | TAK |  |  |
| 39. | Pojemność ciepną kołpaka lampy RTG ≥ 1200 KHU | TAK podać |  |  |
| 40. | Wbudowany w obudowie lampy kątomierz informujący o kącie pochylenia lampy | TAK |  |  |
| 41 | Automatyczny wyłącznik czasowy światła symulującego pole obrazowania | TAK |  |  |
| 42 | KOLIMATOR |  |  |  |
| 43. | Producent / model | TAK podać |  |  |
| 44. | Kolimator manualny lub automatyczny z oświetleniem pola ekspozycji | TAK |  |  |
| 45 | Wskaźnik laserowy ( entrator) | TAK |  |  |
| 46 | Obrót kolimatora ≥ +/ - 45 0 | TAK podać |  |  |
| 47. | Wbudowany fabrycznie miernik dawki powierzchniowej promieniowania jonizującego DAP, zintegrowany z kolimatorem i z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i z automatycznym zapisem w pliku DICOM | TAK |  |  |
| 48 | Ustawienie dodatkowej filtracji w kolimatorze | TAK |  |  |
| 49 | Filtry utwardzające promieniowanie jonizujące ( 3 szt.) zabudowane w kolimatorze nie przesłaniające oświetlenia pole obrazowego o ekwiwalencie; 1 mm Al. + 0,1 mm Cu, 1 mm Al. + 0,2 mm Cu, ≥ 1mmAl | TAK podać |  |  |
| 50 | Wbudowana miarka odległości SID | TAK |  |  |
| 51 | KOLUMNA PODŁOGOWA WOLNOSTOJĄCA |  |  |  |
| 52 | Producent / model | TAK podać |  |  |
| 53 | Kolumna podłogowa wolnostojąca nie zintegrowana ze stołem | TAK |  |  |
| 54 | Możliwość wykonywania badań na statywie płucnym promieniem poziomym na wysokości poniżej poziomu blatu stołu | TAK |  |  |
| 55 | Zakres ruchu pionowego lampy RTG ≥ 150 cm | TAK podać |  |  |
| 56 | Obrót kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej ≥ +/- 1100 | TAK podać |  |  |
| 57 | Obrót kolumny względem osi pionowej ≥ +/ - 90 0 | TAK podać |  |  |
| 58 | Możliwość wykonywania zdjęć poza obrębem stołu | TAK |  |  |
| 59 | STÓŁ DIAGNOSTYCZNY |  |  |  |
| 60. | Producent / model | TAK podać |  |  |
| 61 | Stół mocowany do podłogi | TAK |  |  |
| 62 | Blat pływający | TAK |  |  |
| 63. | Długość blatu stołu ≥ 200 cm | TAK podać |  |  |
| 64 | Szerokość blatu stołu ≥ 75 cm | TAK podać |  |  |
| 65 | Zakres ruchu wzdłużnego blatu stołu ≥ 50 cm | TAK podać |  |  |
| 66 | Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu ≥ 25 cm | TAK podać |  |  |
| 67 | Zakres ruchu góra/ dół | TAK podać |  |  |
| 68 | Maksymalne obciążenie blatu stołu bez ograniczeń ruchu ≥ 210 kg | TAK podać |  |  |
| 69 | Minimalna wysokość blatu stołu w pozycji dolnej ≤ 55 cm | TAK podać |  |  |
| 70 | Maksymalna wysokość blatu stołu w pozycji górnej ( od podłogi) ≤ 90 cm | TAK podać |  |  |
| 71 | Elektromagnetyczne blokady stołu | TAK |  |  |
| 72 | Funkcja sterowania stołem za pomocą przycisków nożnych | TAK |  |  |
| 73 | Komora jonizacyjna układu AEC z trzema polami pomiarowymi | TAK |  |  |
| 74 | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi | TAK podać |  |  |
| 75 | Stół zintegrowany z panelem Bucky i wyjmowanym detektorem | TAK |  |  |
| 76 | Współczynnik pochłaniania blatu stołu ekwiwalent ( /= 1,0 mm Al | TAK podać |  |  |
| 77. | STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOSCIOWYCH |  |  |  |
| 78 | Producent/ model | TAK podać |  |  |
| 79 | Statyw mocowany do podłogi | TAK |  |  |
| 80 | Statyw zintegrowany z panelem Bucky i wyjmowanym detektorem lub statyw zintegrowany z panelem Bucky z wbudowanym detektorem. | TAK |  |  |
| 81 | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi | TAK podać |  |  |
| 82 | Możliwość wykonywania badań z odległości 100 cm – 180 cm | TAK |  |  |
| 83 | Zakres ruchu pulpitu Bucky ≥150 cm | TAK podać |  |  |
| 84 | Minimalna wysokość pulpitu Bucky ≤42 cm | TAK podać |  |  |
| 85 | Uchwyt dla pacjenta przy wykonywaniu np. zdjęć klatki piersiowej (projekcja boczna) | TAK |  |  |
| 86 | Obrotowa szuflada detektora lub detektor wbudowany o obszarze aktywnym min. 42 x 42 cm | TAK |  |  |
| 87 | Hamulce bezpieczeństwa | TAK |  |  |
| 88 | Współczynnik pochłaniania blatu statywu do zdjęć odległościowych ≤ 1,0 mm Al | TAK podać |  |  |
| 89. | Komora jonizacyjna układu AEC z trzema polami pomiarowymi | TAK |  |  |
| 90. | CYFROWY BEZPRZEWODOWY DETEKTOR |  |  |  |
| 91. | Producent/ model | TAK podać |  |  |
| 92 | Detektor bezprzewodowy do pracy w stole i poza stołem oraz detektor wbudowany w statywie o powierzchni aktywnej min. 42x42 cm i minimalnych parametrach; 16 bitowe przetwarzanie, matryca 8 Mega pikseli, rozdzielczość 3,4 pl/mm | TAK |  |  |
| 93. | Podać w przypadku detektora bezprzewodowego Płaski detektor bezprzewodowy chłodzony powietrzem do wykonywania badań z wymiennym akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora | TAK |  |  |
| 94 | Podać w przypadku detektora bezprzewodowego Materiał warstwy scyntylacyjnej | TAK podać |  |  |
| 95. | Podać w przypadku detektora bezprzewodowego Format detektora 35 cm x 43 cm | TAK podać |  |  |
| 96 | Podać w przypadku detektora bezprzewodowego Rozmiar aktywny obrazowania detektora – minimum 34 cm x 42 cm | TAK podać |  |  |
| 97 | Podać w przypadku detektora bezprzewodowego Głębokość przetwarzania ( akwizycji) ≥16 bitów | TAK podać |  |  |
| 98 | Podać w przypadku detektora bezprzewodowego Zapasowe baterie min 3 szt | TAK |  |  |
| 99. | Podać w przypadku detektora bezprzewodowego Możliwość wykonywania badań rtg poza stołem i statywem | TAK |  |  |
| 100 | Podać w przypadku detektora bezprzewodowego Ładowarka umożliwiająca ładowanie 2 baterii jednocześnie | TAK |  |  |
| 101. | Podać w przypadku detektora bezprzewodowego Interfejs bezprzewodowy zapewniający bezpieczny transfer danych | TAK |  |  |
| 102 | Podać w przypadku detektora bezprzewodowego Rozdzielczość liniowa detektora minimum – 3,1 lp/mm | TAK podać |  |  |
| 103 | Podać w przypadku detektora bezprzewodowego Rozdzielczość detektora wyrażona liczba pikseli ≥ 5,6 mln | TAK podać |  |  |
| 104. | Podać w przypadku detektora bezprzewodowego Wydajność kwantowa DQE dla 0,01 pl/min lub 0,05 pl/min ≥ 60% | TAK podać |  |  |
| 105 | Podać w przypadku detektora bezprzewodowego Czas do pojawienia się obrazu pełnego na konsoli ≤ 14 s | TAK podać |  |  |
| 106. | Podać w przypadku detektora bezprzewodowego Czas do pojawienia się obrazu wstępnego ≤ 10 s | TAK podać |  |  |
| 107. | Podać w przypadku detektora bezprzewodowego Obudowa zabezpieczająca detektor przed uszkodzeniami | TAK podać |  |  |
| 108. | Podać w przypadku detektora bezprzewodowego Waga detektora z baterią ≤ 3,3 kg | TAK podać |  |  |
| 109. | Podać w przypadku detektora bezprzewodowego Pojemnik /kieszeń na ścianę do przechowywania detektora lub kratki przeciwrozproszeniowej | TAK |  |  |
| 110 | Podać w przypadku detektora bezprzewodowego Obciążenie detektora na całej powierzchni ≥135 kg | TAK podać |  |  |
| 111 | Podać w przypadku detektora bezprzewodowego Punktowe obciążenie detektora ≥100 kg | TAK podać |  |  |
| 112. | Podać w przypadku detektora bezprzewodowego Zakres pracy min. 40 KV - 125 KV | TAK |  |  |
| 113. | Konsola operatora aparatu RTG |  |  |  |
| 114. | Monitor dotykowy do sterowania generatorem i systemem obrazowania cyfrowego | TAK podać |  |  |
| 115 | Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem i systemem obrazowania cyfrowego | TAK podać |  |  |
| 116. | Interfejs użytkownika w języku polskim lub intuicyjny interfejs w języku angielskim z wykorzystaniem ikon graficznych z programami anatomicznymi w języku polskim. | TAK podać |  |  |
| 117. | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio ze stanowiska wraz z systemem RIS z pomocą systemu DICOM Worklista lub równoważnego | TAK podać |  |  |
| 118. | Logowanie do konsoli operatora poprzez indywidualne konto użytkownika, zabezpieczone hasłem | TAK |  |  |
| 119. | Oprogramowanie umożliwiające przypisanie pacjentom konkretnych projekcji badania, parametrów ekspozycji zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów , regulacja jasności obrazu, kontrastu, powiększenie, blendowanie, pozytyw - negatyw , możliwość umieszczenia komentarzy na ekranie | TAK podać |  |  |
| 120. | Funkcjonalność przywracania obrazu do poprzedniej postaci cofnięcie wprowadzonych | TAK |  |  |
| 121 | Zgodność z DICOM 3,0 | TAK |  |  |
| 122 | Możliwość umieszczania komentarzy w dowolnym miejscu na obrazie | TAK |  |  |
| 123. | Transmisja badań do wielu miejsc docelowych | TAK |  |  |
| 124. | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych oraz odrzuconych | TAK |  |  |
| 125. | Wprowadzanie danych przy pomocy myszki, klawiatury | TAK |  |  |
| 126. | Funkcja przywracania obrazu do pierwotnej postaci cofnięcie zmian | TAK |  |  |
| 127 | Instrukcja obsługi w języku polskim - 1 egz. w wersji papierowej - 1 egz. w wersji elektronicznej załączyć przy dostawie sprzętu | TAK |  |  |
| 128. | Okres gwarancji - min. 24 miesiące liczonej od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru, instalacji oraz przeszkolenia personelu obsługującego. | TAK |  |  |
| 129 | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji w przedziałach czasowych zalecanych przez producenta, zakończone wystawieniem certyfikatu dopuszczającego do eksploatacji, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | TAK |  |  |
| 130 | Wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na terenie Polski Zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/ serwisu. | TAK |  |  |
| 131 | Koszty wszystkich przeglądów aparatury medycznej w okresie gwarancyjnym, zostały zawarte w wynagrodzeniu za wykonanie umowy. | TAK |  |  |
| 132 | Okres pełnej obsługi serwisowej pogwarancyjnej i dostępności części zamiennych- min. 10 lat. | TAK |  |  |
| 133 | Przystąpienie do naprawy aparatury medycznej – do 24 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia usterki. | TAK |  |  |
| 134 | W okresie gwarancji maksymalny czas od zgłoszenia awarii do jej usunięcia bez konieczności sprowadzenia części zza granicy: 3 dni robocze. | TAK |  |  |
| 135. | W okresie gwarancji maksymalny czas od zgłoszenia awarii do jej usunięcia z koniecznością sprowadzenia części zza granicy: 10 dni roboczych. | TAK |  |  |
| 136. | Wypełniony paszport techniczny z wpisem określającym datę instalacji, termin gwarancji i termin następnego przeglądu okresowego. | TAK |  |  |
| 137. | Po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru, szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i dezynfekcji urządzenia. | TAK |  |  |

Kryteria graniczne: Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry

graniczne –  odpowiedź „tak” w każdym polu.